Formularz oferty

- Nazwa i adres Zamawiającego:

SPSK NR 1 PUM w Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa systemu do prób wysiłkowych – 1 zestaw

Tabela 1. Parametry techniczne oferowanego urządzenia

System do prób wysiłkowych – 1 zestaw

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA:

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| STACJA Z OPROGRAMOWANIEM DIAGNOSTYCZNYM |
|  | Komputer co najmniej klasy: - Procesor nie mniej niż 4 rdzeni, nie mniej niż 8 wątków, taktowanie procesora nie mniej niż 3.3 [GHz], pamięć podręczna typu catche nie mniejsza niż 12 [MB]. - pamięć nie mniej niż 3GB RAM, - dysk twardy nie mniej niż 500Gb typu HDD lub SSD, - napęd DVD/RW wbudowany lub jako osobny napęd podłączany pod wejście USB, - monitor LCD nie mniej niż 21 cali - drukarka laserowa kompatybilna z oferowanym oprogramowaniem | TAK, podać |  |
|  | Stacja kompletna, gotowa do użycia, wyposażona w system operacyjny, oprogramowanie biurowe. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 lub Windows 11 Professional 64 bitowy. Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu równoważnego który musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji, lub emulacji: Współpraca z oprogramowaniem Windows Serwer w oparciu o Active Directory, Microsoft Exchange i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją opartą o platformę Microsoft Sharepoint, oraz Windows Server i Bitlocker. Uruchamianie używanych przez Zamawiającego programów: AMMS i Infomedica. Systemowe mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez wbudowane w system polityki grupowe. Funkcjonalność zdalnego pulpitu RDP realizowana niezależnie od tego czy w systemie zalogowany jest użytkownik. Uprawnienia do logowania zdalnego definiowane na poziomie wbudowanych w system polityk grupowych. System w pełni zlokalizowany, znajdujący się na liście wspieranych przez producenta komputera systemów operacyjnych. Licencja na system operacyjny musi być bezterminowa i nieograniczona terytorialnie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie sterujące kompatybilne i współpracujące z oferowanym systemem w punkcie I.A., B. | TAK, podać |  |
|  | Wydruki raportów podczas testów | TAK |  |
|  | Wydruki raportów po zakończonym teście | TAK |  |
|  | Wydruki w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Wydruk na standardowym papierze formatu A4 | TAK |  |
|  | Wydruk z prędkością nie mniej niż 25/50 mm/s | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów i badań | TAK |  |
|  | Cyfrowy moduł akwizycji sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora | TAK |  |
|  | Sygnał analogowy zamieniany na cyfrowy w module akwizycji | TAK |  |
|  | Ręczna korekcja ustawień interpolacji typu MET | TAK |  |
|  | Odczyt sygnału z nie mniej niż 12 odprowadzeń | TAK, podać |  |
|  | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta w module akwizycji danych składających się z modułu oraz przewodów nie mniej niż 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów (odprowadzeń) lub sposób konstrukcji umożliwiającym wymianę tylko odprowadzeń piersiowych lub tylko odprowadzeni kończynowych w przypadku uszkodzenia danego odprowadzenia. | TAK, podać |  |
|  | Filtr dolnoprzepustowy 20, 40, 100, 150 Hz | TAK, podać |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja linii odniesienia | TAK |  |
|  | Oprogramowanie współpracujące z oferowanym ergometrem w punkcie II. | TAK |  |
|  | Manualna obsługa ergometru, przeprowadzania testów, wprowadzania zmian podczas testów, przeglądania raportów podczas testów, tworzenia i rejestracji raportów | TAK |  |
|  | Wyposażone w przewód połączeniowy z ergometrem. | TAK |  |
|  | Automatyczne i manualne wyznaczanie punktu j+x | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu: komplet elektrod, przewody. | TAK |  |
|  | Archiwizacja wyników testów na dysku twardym | TAK |  |
|  | Konfiguracja ustawień systemu przez użytkownika w tym wybór wyświetlanych parametrów czynności życiowych na ekranie komputera, kolejności ich prezentacji, wielkości czcionki | TAK |  |
|  | Edycja zmian w standardowych protokołach wraz z możliwością tworzenia własnych protokołów – nie mniej niż 99 | TAK, podać |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych, kolorowych sygnałów na ekranie | TAK |  |
|  | Automatyczne wyświetlanie odprowadzenia z największymi zmianami ST | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST | TAK |  |
|  | Zapis pełnego badania z reanalizą badania i zmiany parametrów pomiarowych. | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja arytmii podczas testu wraz z prezentacją na ekranie i dokumentacją | TAK |  |
|  | Nazwa protokołu i fazy na ekranie | TAK |  |
|  | Czas trwania wysiłku na ekranie | TAK |  |
|  | Prędkość i nachylenie ergometru na ekranie | TAK, podać |  |
|  | Stałe monitorowanie 12 odprowadzeń EKG | TAK, podać |  |
|  | Informacja o częstość rytmu aktualnej i docelowej | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji typu MET | TAK |  |
|  | Ciągłe zapisywanie sygnału, kodowanie barwne zapisu arytmii, powiększenia i zapisania dowolnego fragmentu pełnego zapisu EKG. | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora nie mniejsza niż 25, 50 mm/s | TAK, podać |  |
|  | Skala wysiłku według Borga | TAK |  |
|  | Raportowanie | TAK |  |
|  | Zapisanie przyczyny przerwania testu w raporcie (wpisania kilku przyczyn jednocześnie) | TAK |  |
|  | Całkowity czas wysiłku | TAK |  |
|  | Czas trwania każdego etapu | TAK |  |
|  | Procent uzyskanego tętna docelowego | TAK |  |
|  | Opis rozpoznania i leczenia wraz z danymi o zażywanych lekach | TAK |  |
|  | Prędkość ergometru na każdym etapie | TAK |  |
|  | Stopień nachylenia ergometru na każdym etapie | TAK |  |
|  | Maksymalne i wyjściowe ciśnienie krwi | TAK |  |
| ERGOMETR ROWEROWY LEŻANKOWY |
|  | Zasilanie 220-230V/50-60Hz/ 225VA | TAK, podać |  |
|  | Wymiary podstawy nie większe niż (dł. x sz.) 260 cm x 120 cm. | TAK, podać |  |
|  | Opuszczany element leżanki lub otwór na wysokości serca tworzący swobodny dostęp w celu przyłożenia głowicy echokardiograficznej | TAK |  |
|  | Waga pacjenta nie mniej niż 135 kg | TAK, podać |  |
|  | Zakres obciążenia nie mniejszy niż 6-900 W | TAK, podać |  |
|  | Zakres dokładności podawanego obciążenia w zakresie do ± 5 % | TAK, podać |  |
|  | Elektromagnetyczna metoda obciążenia lub hamowania | TAK |  |
|  | Dokładność obciążenia: zgodnie z normą DIN VDE 0750-238 | TAK, podać |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej w zakresie nie mniejszym niż 30-130 obrotów/min | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie ergometru w zabezpieczenia stabilnej pozycji pacjenta – boczne, górne, dolne | TAK |  |
|  | Regulacja płynna, elektryczna: - wysokości siedziska pacjenta dostoswana dla osób o wzroście w zakresie nie mniejszym niż od 120 do 210 cm - nachylenia leżanki poziome regulowane w zakresie nie mniejszym niż 0-45 stopni - regulacja pochylenia bocznego w zakresie nie mniejszym niż 0-45 stopni | TAK, podać |  |
|  | Pełna współpraca z systemem zapisu i analizy EKG | TAK |  |
|  | Wbudowana opcja automatycznego pomiaru ciśnienia z automatycznym przesyłem danych do oprogramowania wysiłkowego | TAK |  |
|  | Zintegrowany wyświetlacz o wymiarach nie mniejszych niż 115 x 85 mm i rozdzielczości nie mniejszej niż 320 x 240 pixeli lub obrotowa konsola sterowania wyposażona w ekran graficzny typu TFT o wymiarze 57 x 43 mm. | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlenie na ekranie cykloergometru minimum wartości: obciążenia, obrotów pedałów (obr./min.), tętna HR | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie: ręczne lub poprzez pilota | TAK, podać |  |

| PARAMETRY TECHNICZNE PUNKTOWANE |
| --- |
| L.p. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Funkcja przyporządkowania różnych funkcji klawiszom funkcyjnym (F1-F12) klawiatury komputerowej | Tak (podać)/ NIE |  | TAK – 3 PKT NIE – 0 PKT |
|  | Filtracja typu FRF lub typu Cubic Spine | Tak (podać)/ NIE |  | TAK – 3 PKT NIE – 0 PKT |
|  | Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego CMRR nie mniejszy niż 140dB | Tak (podać)/ NIE |  | TAK – 3 PKT NIE – 0 PKT |
|  | Moduł edukacji pacjenta – element oprogramowania | Tak (podać)/ NIE |  | TAK – 3 PKT NIE – 0 PKT |
|  | Prezentacja na ekranie wyników poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu | Tak (podać)/ NIE |  | TAK – 3 PKT NIE – 0 PKT |
|  | Włączenia raportu z poziomu klawiatury i za pomocą przycisków na module akwizycji sygnału | Tak (podać)/ NIE |  | TAK – 3 PKT NIE – 0 PKT |
|  | Próbkowanie sygnału nie mniej niż 8 000 próbek/s/kanał | Tak (podać)/ NIE |  | = 8000 próbek/s/kanał – 1 pkt =8001 do 15999 próbek/s/kanał – 2 punkt ≥ 16000 próbek/s/kanał – 3 punkty |
|  | Możliwość rozbudowy o minimum: graficzną prezentacje zmian ST w trybie 3D, altarnans załamka T, | Tak (podać)/ NIE |  | TAK – 1 PKT NIE – 0 PKT |
|  | Możliwość rozbudowy o: komunikacja poprzez HL7 i DICOM | Tak (podać)/ NIE |  | TAK – 1 PKT NIE – 0 PKT |
|  | Możliwość rozbudowy o program spirometrii dla czujnika ultradźwiękowego. | Tak (podać)/ NIE |  | TAK – 1 PKT NIE – 0 PKT |

Miejsce dostawy: Zakład Medycyny Nuklearnej

| WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – nie starszy niż 2022 r. | Tak (podać) |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości ( gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego . | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 7 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowany wyrób medyczny: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego (nie dotyczy punktu I.A, B). | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowane w zestawie wyroby medyczne posiadają deklaracje zgodności oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego (nie dotyczy punktu I.A, B). | potwierdzić |  |

- Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za ogólną kwotę ………………..zł brutto, w tym:

- cena netto: …………………………… zł

słownie netto: …………………………………………………………………… zł

- podatek VAT: …………………………zł

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i załączenia wraz z ofertą na wykonanie zamówienia szczegółowego formularza cenowego w formie tabeli według następującego wzoru:

| L.P. | Przedmiot zamówienia/ parametry | Ilość/ jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Wartość podatku VAT (zł) – różnica pomiędzy wartością brutto, a wartością netto | Producent/ nr katalogowy bądź jego brak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do badań urodynamicznych – 1 zestaw |
| I. | Stacja z systemem operacyjnym (punkty I.A, I.B) | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Oprogramowanie sterujące z wyposażeniem (punkt I.C) | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | ERGOMETR ROWEROWY | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY |  |  |  |  |

Brak szczegółowego formularza cenowego spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

- Deklaruję ponadto:

  - Termin gwarancji                                            	………………………………………….

  - Termin dostawy                                            	………………………………………….

  - Warunki płatności: 			przelew, 30 dni

- Załącznikami do niniejszego formularza są:

- Katalog, broszura informacyjna, instrukcja obsługi, karta charakterystyki, bądź inny dokument w języku polskim lub angielskim lub przetłumaczony na język polski potwierdzający, że oferowany produkt spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia z zaznaczeniem oferowanych parametrów danego produktu (punkty: I.A, I.C.7, I.C.20-21, I.C.24, I.C.31-32, II.1-3, II.4-5, II.9-11, II.14-16, III.1-9 – dotyczy potwierdzanych parametrów punktowanych w ofercie).

- Deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego.

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………

(pieczęć, podpis Wykonawcy)