Formularz  oferty MODYFIKACJA NR 1

Sprawa: DAM-2416-19/2024

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa inkubatora wraz z wytrząsarką – 1 zestaw

Tabela 1. Parametry techniczne oferowanego urządzenia

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DANE TECHNICZNE | PARAMETR OFEROWANY |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | INKUBATOR |  |  |
|  | NAZWA PRODUKTU |  |  |
|  | TYP |  |  |
|  | NR KATALOGOWY |  |  |
|  | NAZWA PRODUCENTA |  |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU |  |  |
| 1. | Wymiary max.: 605 x 865 x 610 mm (szer x wys x gł). |  |  |
| 2. | Głośność: max. 60 dB. |  |  |
| 3. | usunięty |  |  |
| 4. | Minimalny zakres ustawianych temperatur: od +20°C do +32°C |  |  |
| 5. | Zasilanie 220-230V, 50-60Hz. |  |  |
| 6. | Powłoka proszkowa odporna na bakterie lub stal nierdzewna typ 18/10 AISI 304 wewnątrz i wstępnie powlekana stal o działaniu bakteriostatycznym |  |  |
| 7. | Czujnik temperatury wykonany ze stali nierdzewnej. |  |  |
| 8. | Izolacja piankowa. |  |  |
| 9. | usunięty |  |  |
| 10. | usunięty |  |  |
| 11. | Zasilanie do wytrząsarki (współpraca z urządzeniem opisanym w części B) |  |  |
| 12. | Panel kontrolny urządzenia - kolorowy ekran dotykowy, prezentujący funkcje: |  |  |
| a | wyświetlanie aktualnej temperatury w komorze |  |  |
| b | wyświetlanie bieżącego stanu alarmowego |  |  |
| c | wyświetlanie niezatwierdzonych alarmów |  |  |
| d | ustawienia chronione hasłem |  |  |
| e | alarm zasilania |  |  |
| f | alarm otwartych drzwi |  |  |
| g | alarm zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperatury |  |  |
| h | graficzny wykres temperatury w komorze minimum z ostatnich 24 godzin |  |  |
| i | awaryjne zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę ekranu wraz z funkcjami alarmowymi na minimum 12 godzin |  |  |
| j | alarm niskiego poziomu baterii zasilania awaryjnego |  |  |
| k | kontrola i monitorowanie pracy podłączonej wytrząsarki w zakresie min. jej ruchu |  |  |
| l | funkcja kopiowania gromadzonych danych do pamięci typu USB |  |  |
| 13. | Automatyczny system stop/start zatrzymujący wytrząsarkę w momencie otwarcia drzwi i automatycznie przywracającej prace po zamknięciu drzwi. |  |  |
| B | WYTRZĄSARKA |  |  |
|  | NAZWA PRODUKTU |  |  |
|  | TYP |  |  |
|  | NR KATALOGOWY |  |  |
|  | NAZWA PRODUCENTA |  |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU |  |  |
| 1. | Urządzenie kompatybilne z inkubatorem oferowanym w części A |  |  |
| 2. | Ciągłe i łagodne mieszanie wymagane przy preparatach płytkowych. |  |  |
| 3. | Pojemność: min. 4 max. 7 worków (pojemników) na płytki krwi z aferezy lub min. 15 max. 24 worki (pojemniki) na płytki krwi z krwi pełnej Półki o konstrukcji zapobiegającej wypadaniu worków/pojemników. |  |  |
| 4. | usunięty |  |  |
| 5. | Przestrzeń robocza regulowana. |  |  |
| 6. | Zasilanie 220-230V, 50-60Hz. |  |  |
| 7. | usunięty |  |  |
| 8. | usunięty |  |  |
| 9. | Głośność max.: 50 dB. |  |  |
| 10. | Przycisk włączenia/wyłączenia zasilania. |  |  |
| 11. | Alarm dźwiękowy i wizualny braku zasilania oraz braku ruchu. |  |  |
| 12. | usunięty |  |  |
|  | Drzwiczki blokujące się podczas otwierania zapewniające bezpieczne wyciągnięcie pojemnika/worka z KPP. |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE PUNKTOWANE |  |  |  |
| 1. | Inkubator wyposażony w tarczkowy rejestrator temperatury (minimalne funkcjonalności): -bez użytku tuszu, z zastosowaniem papieru wrażliwego na nacisk -zakres temperatury min. 0° do +35°C -napęd elektroniczny -back up baterii zapewniający ciągłe działanie -przyciski membranowe umożliwiające zmianę tarczki i kalibrację -wskaźnik naładowania baterii -czujnik temperatury wykonany ze stali nierdzewnej | TAK – 50 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Inkubator: Zużycie energii: max. 1,5 kWh/dzień. | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 3. | Inkubator: Układ chłodzenia bez czynnika chłodniczego. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 4. | Inkubator: Drzwi zamykane na klucz i/lub zabezpieczenie otwarcia za pomocą hasła | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 5. | Wytrząsarka: Szybkość wytrząsania regulowana przez użytkownika, do poziomu min. 60 cykle/min. lub stała 60 cykli/min. (podać ilość cykli) | TAK (regulowana) - 5 pkt. NIE (stała) – 0 pkt. |  |
| 6. | Wytrząsarka: Zużycie energii max.: 0,35 kWh/dzień. | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 7. | Wytrząsarka: Głośność max.: 50 dB. | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8. | Wytrząsarka: Awaryjne zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę układu alarmowego max. 2 godzin. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

Miejsce dostawy, instalacji i uruchomienia: Bank Krwi

| WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – 2024. | TAK |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości ( gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego . | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | Szczegółowy zakres przeglądów urządzeń medycznych | podać |  |
| 7. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 9. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 10. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 12. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 10 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 13. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowany wyrób medyczny: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | Podać właściwe |  |
| 15. | Oświadczam, że oferowane w zestawie wyroby medyczne posiadają deklaracje zgodności oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | potwierdzić |  |

- Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za ogólną kwotę ………………..zł brutto, w tym:

- cena netto: …………………………… zł

słownie netto: …………………………………………………………………… zł

- podatek VAT: …………………………zł

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i załączenia wraz z ofertą na wykonanie zamówienia szczegółowego formularza cenowego w formie tabeli według następującego wzoru:

| L.P. | Przedmiot zamówienia/ parametry | Ilość/ jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Wartość podatku VAT (zł) – różnica pomiędzy wartością brutto, a wartością netto | Producent/ nr katalogowy bądź jego brak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inkubator wraz z wytrząsarką – 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | INKUBATOR | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | WYTRZĄSARKA | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Brak szczegółowego formularza cenowego spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

- Deklaruję ponadto:

  - Termin dostawy:					………………………………………….

  - Termin gwarancji:                                            	………………………………………….

  - Warunki płatności: 			przelew, 30 dni

- Załącznikami do niniejszego formularza są:

- Katalog, broszura informacyjna, instrukcja obsługi, karta charakterystyki, bądź inny

dokument w języku polskim lub przetłumaczony na język polski potwierdzający, że

oferowany produkt spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia z

zaznaczeniem wszystkich oferowanych parametrów danego produktu opisanych w

Tabeli 1. Parametry techniczne oferowanego urządzenia

- Deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego.

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………

(pieczęć, podpis Wykonawcy)